| Согласовано | Утверждаю Ректор ГОУВПО «МЭИ(ТУ)» С.В. Серебрянников |
| --- | --- |

Методика проведения экспериментальных исследований

помехоустойчивости НАП ГНСС,

комплексированной с микромеханической ИНС

1 Общие положения

1.1 Объектом для проведения экспериментальных исследований является навигационная аппаратура потребителей (НАП) ГНСС, комплексированная с микромеханической ИНС (или инерциальным измерительным блоком - ИИБ) на уровне первичной обработки сигналов.

1.2 Экспериментальные исследования помехоустойчивости НАП ГНСС проводятся в статических лабораторных условиях с использованием имитатора навигационных сигналов, сигналы с выхода которого подаются на вход модуля навигационного приемника (НП) (рис. 1.1), под которым понимается НАП СРНС без антенны, но с МШУ (или эго эквивалентом).

- Рисунок 1.1 ― Схема проведения исследований с использованием

- имитатора навигационных сигналов

1.3 Экспериментальные исследования проводятся при отсутствии поступательного движения НАП, но при вращательных движениях ИИБ, что позволяет учесть динамические ошибки ИНС.

1.4 Экспериментальные исследования проводятся при работе НАП в частотном диапазоне L1 по сигналам ГНСС GPS (С/А) на макете «Альпака».

- 1.5 Под помехоустойчивостью модуля НП понимается его способность работать в условиях воздействия внешних помех. В качестве характеристики помехоустойчивости принимается граничное (наибольшее) значение отношения мощности суммарного помехового сигнала к мощности полезного сигнала  на входе модуля НП, при котором модуль НП еще может решать целевую задачу (в рассматриваемом случае выполнять навигационные определения) с заданными характеристиками. Здесь — мощность полезного сигнала,  — суммарная мощность помеховых сигналов в полосах частот полезных сигналов. Если мощности навигационных сигналов не равны, то  - мощность самого слабого сигнала из участвующих в навигационном решении.

- Под заданными характеристиками решения целевой задачи понимается выдача навигационного решения (3D) без перерывов, превышающих 10-секундный интервал.

- Параметр , который будем называть коэффициентом подавления НП, удобно характеризовать в децибелах:  дБ.

- 1.6 Схема проведения экспериментальных исследований приведена на рис. 1.2.

Рисунок 1.2 ― Схема проведения экспериментальных исследований

На рис. 1.2 использованы следующие обозначения:

| Поз. | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВЧ |  |
| 2 | Кабель связи |  |
| 3 | Кабель питания |  |
| 4 | Генератор сигналов | ГС |
| 5 | Источник навигационных сигналов | ИС |
| 8 | ВЧ разветвитель | ВЧ разветвитель |
| 9 | Малошумящий усилитель | МШУ |
| 10 | Модуль НП |  |
| 11 | Источник питания | ИП |
| 12 | ЭВМ |  |
| 13 | Анализатор спектра | АС |
| 14 | Аттенюатор 40-60 дБ | Атт |
| 15 | ВЧ сумматор | ВЧ сумматор |
| 16 | Инерциальный измерительный блок ADIS16405 | ИИБ |

2 Методика проведения экспериментальных исследований в режиме

слежения за навигационными сигналами

2.1 Общие требования к проведению экспериментальных исследований

2.1.1 Экспериментальные исследования помехоустойчивости модуля НП в режиме слежения проводятся раздельно для когерентного и некогерентного режимов.

2.1.2 Время анализа () режима слежения  – 3 мин.

2.1.3 Экспериментальных исследования проводятся для сигналов типа GPS С/А диапазона L1, модулированных навигационным сообщением.

2.2 Методика проведения экспериментальных исследований в режимах

слежения (когерентного и некогерентного) за сигналами

2.2.1 Собрать схему установки согласно рис. 1.2, выполнить Приложение Г, занести значения Kатт , Кср1, Кср2, в протокол.

2.2.2 Занести в протокол параметры,  использующиеся при испытаниях:

Т1 = 30 секунд;

= 3 мин.

2.2.3 Включить ИС. На ИС запустить сценарий имитации с выбранным типом динамики объекта и прочими параметрами согласно Приложению А. Установить уровень сигнала ИС (далее навигационный сигнал) для каждого спутника на выходе 2 ВЧ-разветвителя равным  = ((минус 120 +  + Kатт) ± 1)  дБм по измерениям АС. Занести измеренное значение   в протокол.

2.2.4 Включить ЭВМ и запустить ПО для отображения, сохранения и установки параметров модуля НП.

2.2.5 Включить модуль НП.

2.2.6 Установить связь ЭВМ с модулем НП. При необходимости задать параметры работы (система, диапазон, тип сигналов).

2.2.7 Через время  убедиться, что модуль НП в течение  выдает приемлемое навигационное решение без перерывов, превышающих 10 сек. Если условие не выполняется, проверить правильность выполнения Приложения Г, пунктов 2.2.1-2.2.6.

2.2.8 Выключить модуль НП и ВЧ выход ИС.

2.2.9 Установить на ГС соответствующие экспериментальному исследованию тип и параметры выходных сигналов (далее помеховых сигналов) в соответствии с Приложением Б.

2.2.10 Включить выход ГС. Контролируя значения по АС установить мощность каждого помехового сигнала () на выходе 2 ВЧ разветвителя минус 110 дБм + Kатт. Полоса измерения АС должна быть согласованной с полосой соответствующего навигационного сигнала при каждом измерении.

2.2.11 Включить модуль НП, установить связь ЭВМ с модулем НП и задать параметры работы как в п. 2.2.6. Через время  убедиться, что модуль НП в течение  выдает приемлемое навигационное решение без перерывов, превышающих 10 сек.

2.2.12 С помощью общего регулятора выходной мощности ГС увеличивать мощность помехи на выходе ГС на 3 дБ через каждый интервал времени Т1 до тех пор, пока модуль НП не перестанет выдавать навигационное решение (3D). Выключить ВЧ выход ИС. Измерить с помощью АС мощность помехового сигнала. Измерения проводить в полосе соответствующего ему навигационного сигнала. Занести в протокол измеренную мощность помехового сигнала Р0.

2.2.13 Отключить ВЧ выход ГС. Выключить модуль НП. Включить ВЧ выход ИС. Перезапустить сценарий имитации на ИС.

2.2.14 Включить модуль НП, установить связь ЭВМ с модулем НП и задать параметры работы как в п. 2.2.6.

2.2.15 Через время  минуты убедиться, что модуль НП в течение времени  выдает навигационное решение без перерывов, превышающих 10 сек.

2.2.16 При испытаниях на помехоустойчивость в некогерентном режиме слежения, перевести модуль НП в некогерентный режим с помощью интерфейсного ПО на ПК.

2.2.17 Контролируя значения по АС установить мощность каждого помехового сигнала () на выходе 2 ВЧ разветвителя минус ГС (Р0 – 6) дБм. Включить выходной сигнал ГС. Через время  убедиться, что модуль НП в течение  выдает навигационное решение без перерывов, превышающих 10 сек. Иначе, повторить выполнение п.п 2.2.13-2.2.17, уменьшив выходную мощность ГС на 3 дБ.

2.2.18  Настроить интерфейсное ПО на запись в отдельный файл выборки навигационного решения, включающей признак достоверности, оценки координат, скорости, времени и геометрического фактора GDOP.

2.2.19 Увеличить мощность помехового сигнала на 1 дБ. Выждать время  (в течение этого времени выборка навигационных параметров записывается в файл). В процессе ожидания

а) развернуть ИИБ на 180° (приближенно) вокруг оси X;

б) развернуть ИИБ на 180° (приближенно) вокруг оси Y;

в) развернуть ИИБ на 180° (приближенно) вокруг оси Z.

Проконтролировать, выдает ли модуль НП в течение времени  (при эволюциях ИИБ) навигационное решение без перерывов, превышающих 10 сек. Если условие выполняется, повторить п. 2.2.19.

2.2.20 Сохранить файл с выборкой, полученный на предыдущем шаге, под именем «js.dat», более ранние файлы удалить.

2.2.21 Выключить ВЧ выход ИС. Уменьшить выходную мощность помехи на 1 дБ. Зафиксировать граничное значение мощности = помехового сигнала.

2.2.22 Рассчитать коэффициент подавления НП по формуле  (дБ). Зафиксировать рассчитанное значение  в протоколе.

2.2.23 Набрать статистику значений  и выборок навигационного решения «js.dat» из 5 экспериментов повторяя выполнение пп. 2.2.13-2.2.22. Допускается при каждом выполнении п. 2.2.17 устанавливать выходную мощность каждого помехового сигнала по измерениям АС, равной  - 4дБ, где - граничное значение мощности одной помехи, полученное на предыдущем шаге.

2.2.24 Рассчитать среднеарифметические значение  по полученным значениям , . Зафиксировать рассчитанное значение  в протоколе.

2.2.25 Если планом проведения экспериментального исследования предусмотрено формирование оценок точности навигационного решения в условиях действия помех, то с помощью сервисного ПО имитатора сигналов по полученным выборкам навигационного решения «js.dat» и эталонным данным сценария имитации найти статистические характеристики ошибок определения координат и вектора скорости: , , , , ,  - СКО; , , , , ,  - предельные ошибки по уровню вероятности 0,997. Зафиксировать полученные значения ошибок в протоколе, а также среднее значение геометрических факторов GDOP, PDOP по всем выборкам.

2.2.26 Выключить модуль НП, отключить выход ГС.

Научный руководитель НИР                                                            Перов А.И.

Приложение А. Параметры сценария имитации

А.1 Для испытаний на помехоустойчивость применяется сценарий имитации, соответствующий нахождению потребителя в неподвижном состоянии.

А.2 Для неподвижного потребителя (сценарий 1) задана точка установки антенны с координатами (СК ПЗ-90.02)

X=2846044.1 м,	Y=2200312.2 м,	 Z=5249368.3 м,

(B=55.756278°, 	L=37.7080569°, 	H=179.1 м).

А.3 Начальное время сценария – 23 февраля 2011 г. 09:00:00 UTC.

А.4 Длительность сценария не менее 2 часов.

А.5 Сценарий имитации должен обеспечивать формирование сигналов GPS L1 С/А для 4-х НС, обеспечивающих значение геометрического фактора не более 4.

А.6 Сценарий не должен имитировать ионосферные и тропосферные погрешности распространения сигналов, затухание сигналов в атмосфере, погрешности эфемеридного обеспечения, многолучевое распространение сигналов, а также непрогнозируемые дрейфы БЭВЧ.

А.7 В сценарии имитации должна использоваться модель изотропной антенны (мощности всех сигналов на выходе имитатора равны).

Приложение Б. Параметры помеховых воздействий.

Б.1 При испытаниях на помехоустойчивость используется 4 типа помеховых воздействий:

- узкополосная помеха, действующие в полосе навигационного сигнала;

- узкополосная помеха, действующие вне полосы навигационного сигнала;

- шумовая полосовая помеха, действующая в полосе навигационного сигнала;

- широкополосная структурно-детерминированная (например, сигналоподобная) помеха, действующая в полосе навигационного сигнала.

Б.2 Параметры узкополосных помех, действующих в полосе навигационного сигнала, приведены в таблице А.1.

Таблица Б.1.

| Подавляемый сигнал | Параметры помехи |
| --- | --- |
| ГЛОНАСС L1 СТ | Синусоидальная помеха без модуляции на частоте 1602 МГц. |
| ГЛОНАСС L1 ВТ | Синусоидальная помеха без модуляции на частоте 1602 МГц. |
| GPS L1 C/A | Синусоидальная помеха без модуляции на частоте 1575,42 МГц. |

Б.3 Параметры узкополосных помех, действующих вне полосы навигационного сигнала, приведены в таблице Б.2.

Таблица Б.2.

| Подавляемый сигнал | Параметры помехи |
| --- | --- |
| ГЛОНАСС L1 СТ | Синусоидальная помеха без модуляции на частоте 1597,552 МГц. |
| ГЛОНАСС L1 ВТ | Синусоидальная помеха без модуляции на частоте 1592,953 МГц. |
| GPS L1 C/A | Синусоидальная помеха без модуляции на частоте 1574,397 МГц. |

Б.4 Параметры широкополосных сигналоподобных помех, действующих в полосе навигационного сигнала, приведены в таблице Б.3.

Таблица Б.3.

| Рабочий навигационный сигнал | Параметры помехи |
| --- | --- |
| ГЛОНАСС L1 СТ | Центральная частота – 1603 МГц; вид модуляции – BPSK; огибающая – непериодическая ПСП с частотой следования символов ПСП 7 МГц. |
| ГЛОНАСС L1 СТ | Центральная частота – 1603 МГц; вид модуляции – шумовая полосовая; ширина полосы – 14 МГц |
| ГЛОНАСС L1 ВТ | Центральная частота – 1601 МГц; вид модуляции – BPSK; огибающая – непериодическая ПСП с частотой следования символов ПСП 9 МГц. |
| ГЛОНАСС L1 ВТ | Центральная частота – 1601 МГц; вид модуляции – шумовая полосовая; ширина полосы – 18 МГц |
| GPS L1 C/A | Центральная частота – 1575,42 МГц; вид модуляции – BPSK; огибающая – непериодическая ПСП с частотой следования символов ПСП 1,023 МГц. |
| GPS L1 C/A | Центральная частота – 1575,42 МГц; вид модуляции – шумовая полосовая; ширина полосы – 2 МГц |

Приложение В. Образец протокола экспериментальных исследований

Протокол экспериментальных исследований модуля НП с комплексированием на помехоустойчивость в режиме слежения за сигналами.

| Тип навигационных сигналов | GPS C/A |
| --- | --- |
| Тип помехи |  |
| Сценарий движения потребителя | Неподвижный |
| Режим слежения (когерентный/некогерентный) |  |

2.2.2 Временные параметры:

Т1 =

=

Коэффициент ослабления аттенюатора

Катт = +           дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 1)

Кср1 =  -            дБ

Коэффициент передачи ВЧ разветвителя (вход) – (выход 2)

Кср2 =  -            дБ

Разность коэффициентов передачи

= Кср1- Кср2 =                дБ

2.2.3 Мощность сигнала одного спутника на (выходе 2) ВЧ-разветвителя

=  -                дБм.

2.2.12 Приближенное значение мощности одного помехового сигнала на (выходе 2) ВЧ-разветвителя, при котором модуль НП прекращает выдачу навигационного решения:

Р0= -            дБм,

2.2.21-2.2.22 Результаты набора статистики

| № эксперимента, i | , дБм | , дБ | Имя файла с выборкой нав. решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

2.2.24-2.2.25 Результаты статистической обработки полученных данных

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Среднеарифметическое значение , дБ |  |
| Среднеквадратические значения ошибок координат при действии помех |  |
| , м |  |
| , м |  |
| , м |  |
| Среднеквадратические значения ошибок скорости при действии помех |  |
| , м/с |  |
| , м/с |  |
| , м/с |  |
| Предельные (по уровню вероятности 0,997) значения ошибок координат при действии помехи граничного уровня для режима поиска |  |
| , м |  |
| , м |  |
| , м |  |
| Предельные (по уровню вероятности 0,997) значения ошибок скорости при действии помехи граничного уровня для режима поиска |  |
| , м/с |  |
| , м/с |  |
| , м/с |  |
| Среднее значение геометрического фактора GDOP |  |
| Среднее значение геометрического фактора PDOP |  |

Приложение Г. Определение коэффициентов передачи аттенюатора и ВЧ-разветвителя

Г.1 Установить на ИП выходное напряжение и ток защиты в соответствии с руководством по эксплуатации на модуль НП. Включить ИП.

Г.2 Включить ГС, АС. Перевести АС в режим измерения мощности в полосе равной полосе используемого навигационного сигнала. Дальнейшие измерения мощности с помощью АС проводить в этом режиме, устанавливая в качестве центральной частоты анализа центральную частоту сигнала или рабочего диапазона.

Г.3 С помощью ГС и АС определить коэффициент ослабления аттенюатора Kатт, дБ. Для этого подсоединить вход АС к выходу ГС. Установить на ГС формирование синусоидального сигнала с частотой, равной центральной частоте рабочего диапазона (напр., для ГЛОНАСС L1 1602,0 МГц) и мощностью, измеряемой АС, Pga = минус 20 дБм. Отключить выход ГС от АС, подключить его ко входу аттенюатора. Выход аттенюатора подключить к входу АС. Измерить мощность Patt синусоидального сигнала с помощью АС. Найти Kатт = Pga-Patt. Занести значение Kатт (положительное число) в протокол.

Г.4 С помощью ГС и АС определить коэффициент передачи ВЧ-разветвителя со (входа) на (выход 1) Кср1, дБ. Для этого подсоединить вход АС к выходу ГС. Установить на ГС формирование синусоидального сигнала с частотой, равной центральной частоте рабочего диапазона (для ГЛОНАСС L1 1602,0 МГц, для GPS L1 1575,42 МГц) и мощностью, измеряемой АС, Pg = минус 60 дБм. Выключить выход ГС. После этого подсоединить АС к (выходу 1) разветвителя, а (выход 2) заглушить согласованной нагрузкой. Выход ГС подсоединить к (входу) ВЧ-разветвителя. Включить выход ГС. С помощью АС определить мощность синусоидального сигнала Psa1, дБм. Найти Кср1 = Psa1-Pg, дБ (должно получиться отрицательное число). Зафиксировать Кср1 в протоколе.

Г.5 С помощью ГС и АС определить коэффициент передачи ВЧ-разветвителя со (входа) на (выход 2) Кср2, дБ. Для этого подсоединить вход АС к выходу ГС. Установить на ГС формирование синусоидального сигнала с частотой, равной центральной частоте рабочего диапазона (для ГЛОНАСС L1 1602,0 МГц, для GPS L1 1575,42 МГц) и мощностью, измеряемой АС, Pg = минус 60 дБм. Выключить выход ГС. После этого подсоединить АС к (выходу 2) разветвителя, а (выход 1) заглушить согласованной нагрузкой. Выход ГС подсоединить к (входу) ВЧ-разветвителя. Включить выход ГС. С помощью АС определить мощность синусоидального сигнала Psa2, дБм. Найти Кср2 = Psa2-Pg, дБ (должно получиться отрицательное число). Зафиксировать Кср2 в протоколе.

Г.6 Определить разность коэффициентов передачи = Кср2 - Кср1, зафиксировать полученное значение в протоколе.